ДКПП 26.51.63-70.00

ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ЦЭ6807Б-U (в корпусі Ш6)

# ПАСПОРТ

ИНЕС.411152.038.18 ПС

(Виконання 18)

Підприємство-виробник: ТОВ «ХЕТЗ «Енергоміра»» Україна, 61139, м. Харків, вул. Лозівська, 5, тел./факс: (057) 760-35-86 тел. (057) 756-85-32, 756-85-35, 780-49-03, 780-49-04 E-mail: hetz@energomera.ru;

Таблиця 1 – Варіант  виконання  лічильника

| Лічильник що поста-чається | Позначення варіанту виконання | Характерні відмінності варіанту виконання |
| --- | --- | --- |
|  | ИНЕС.411152.038.18(1) (ЦЭ6807Б-U К 1 220В 5-60А М6 Ш6) | Один елемент в колі струму. Робочий індикатор «А» (А=3200 імр/кW·h) додатково виконує функцію індикатора напруги. |
|  | ИНЕС.411152.038.18(2) (ЦЭ6807Б-U К 1 220В 5-60А М6 Ш6) | Один елемент в колі струму. Наявні робочий індикатор «А» (А=3200 імр/кW·h) та окремий індикатор напруги «U» («Мережа»). |
|  | ИНЕС.411152.038.18-04 (ЦЭ6807Б-U К 1 220В 5-60А М6 Ш6 Д2) | Два елементи в колі струму. Робочий індикатор «А» (А=1600 імр/кW·h) додатково виконує функцію індикатора напруги. |

СВІДОЦТВО  ПРО ПРИЙМАННЯ

Лічильник  електричної  енергії

ЦЭ6807Б-U  К  1  220В  5-60А  М6  Ш6  ______

Заводський № ___________________________________________

відповідає  технічним умовам  ТУ У 33.2-34952220-001:2010,

ТУ 4228-029-46146329-2000  і визнаний придатним  для експлуатації.

Дата випуску: ___________________________________________

М.П. (відбиток тавра ВТК)

М.П. (відбиток тавра  держповірника)

1  ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення.    Лічильник     електричної   енергії    ЦЭ6807Б-U                        ТУ У 33.2-34952220-001:2010,  ТУ 4228-029-46146329-2000  виконання  ИНЕС.411152.038.18 (в корпусі Ш6, див. рис.1)  (далі  за текстом –                         лічильник) призначений для вимірювання активної електричної енергії                 в однофазних  двопровідних колах змінного струму і є  приладом                   безпосереднього  підключення  до   вимірюваної   мережі.

Дане виконання лічильника  виготовляється у  трьох  варіантах.                      Позначення варіантів виконання та  перелік їх відмінностей наведені в таблиці 1.

На замовлення споживача лічильники постачаються з прозорими або                     непрозорими  корпусами  (складовими  корпусів).

### В лічильнику з двома елементами у колі струму (див. табл.1)                           передбачено вимірювання спожитої електроенергії як по фазному, так і по нульовому колах струму: облік відбувається по тому з двох кіл, сила                   струму в якому є більшою. Лічильник веде облік енергію за наявності струму хоча б в одному з двох  кіл.

1.2  Загальне умовне позначення  лічильника: тип (ЦЭ6807Б-U),                            розширенний температурний діапазон (К), клас точності (1), номінальна фазна напруга (220В), базовий (номінальний)  і максимальний струм  –                 (5-60А), електромеханічний шестирозрядний лічильний механізм (М6),                 тип корпусу (Ш6) – для встановлення на щиток, два вимірювальні елементи в колі струму (Д2) – тільки для лічильника з двома вимірювальними елементами у колі струму (див. табл.1).

Стала лічильника 1600 або 3200 імп./(кВт·год) (див. табл. 1).

1.3  Лічильник  відповідає   вимогам  ДСТУ ІЕС 62052-11:2012,                  ДСТУ ІЕС 62053-21:2012  та  СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005.

1.4  Лічильник сертифікований, тип лічильника занесений до                        Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України під номером                                   У-3037-10. Затверджений міжповірочний інтервал лічильника складає                          16 років.

1.5 Умови застосування.  Лічильник встановлюється в місцях, що                  мають додатковий захист від впливу зовнішнього середовища (приміщення, стояки, шафи зовнішньго застосування) з робочими  умовами застосування( температура оточуючого повітря від мінус 40 до 70 (С;  відносна  вологість оточуючого повітря 30 - 98 %; атмосферний  тиск від 70 до 106,7 кПа (537 - 800 мм рт.ст.); частота  вимірюваної мережі (50 ( 2,5) Гц; форма кривої напруги вимірюваної мережі - синусоїдна з коефіцієнтом  несинусоїдності не більше 12 %.

2   ТЕХНІЧНІ   ДАНІ

## 2.1 Технічні  характеристики

2.1.1 Клас точності  лічильника 1,0  за  ДСТУ ІЕС 62053-21:2012.

2.1.2 Лічильник зберігає відповідність класу точності 1,0 в діапазоні                         робочих напруг  від 0,7·UНОМ   до 1,15·UНОМ..

2.1.3  Номінальна сила струму 5А, максимальна сила струму 60А.

2.1.4 Повна (активна) потужність, споживана колом  напруги лічильника  не перевищує 8 В(А (0,8 Вт) при номінальній напрузі, нормальній температурі, номінальній частоті.

2.1.5 Повна потужність, споживана колом струму лічильника,                        не перевищує 0,05 В(А при базовому (номінальному) струмі, нормальній температурі і номінальній частоті  лічильника.

### 2.1.6 Лічильний механізм враховує електричну енергію безпосередньо  у кіловат-годинах.  Положення  коми  00000,0.

### 2.1.7 Лічильник має  вихідний випробувальний вивід  для повірки та для підключення до системи автоматизованого обліку електроенергії.

2.1.8 Робота без навантаження (відсутність самоходу). Лічильник                                не веде обліку електричної  енергії за відсутності  струму  навантаження.

2.1.9 Стартовый струм (поріг чутливості). Лічильник вмикається                                                   і продовжує  нараховувати  показання при  струмі  навантаження:  0,020 А – для лічильника з двома вимірювальними елементами у колі струму та 0,010 А – для лічильника з одним вимірювальним елементом у колі струму.

2.1.10 Маса  лічильника  не більше 0,4 кг.

### 2.1.11 Загальний вигляд лічильника  наведений на рис.1.

Рисунок 1 - Загальний вигляд лічильника

2.2 Світлодіодна індикація. Світлодіод «U» («Мережа») вмикається за наявності напруги на затискачах лічильника. Світлодіод "Iф ( Iо" вмикається при нерівності струмів  через фазне та нульове  коло струму лічильника (для лічильника з двома вимірювальними елементами в колі струму,                   див. табл.1). Світлодіод «А» (де А дорівнює 1600 або 3200imp/kW(h, див. табл.1) при увімкненні навантаження періодично блимає  з частотою, що пропорційна потужності навантаження, а за  відсутності індикатора  «U» («Мережа») – цей світлодіод додатково виконує функцію індикатора наявності напруги (вмикається за наявності напруги на затискачах лічильника).

# 3    КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1  В комплект поставки лічильника входять:  лічильник (один з                             варіантів виконання  у відповідності з відміткою у свідоцтві про                        приймання),  паспорт  та  індивідуальна  упаковка.

3.2  За запитом  організацій,  що  виконують  обслуговування,  ремонт та повірку лічильників, за окремим договором постачається настанова з                  експлуатації  ИНЕС.411152.038  РЭ (У1).

# 4 ВИМОГИ  БезПЕКИ  що  до  конструкціЇ

## 4.1 За безпекою експлуатації  лічильник відповідає вимогам безпеки за ГОСТ 22261-94, ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012,  ІЕС 61010:2005 та ГОСТ 14254-96. По засобу захисту людини від поразки електричним струмом лічильник відповідає класу II за ДСТУ ІЕС 61010:2005, ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012. Ступінь захисту корпусу лічильника – ІР51.

## 4.2  Опір  ізоляції між  корпусом та електричними колами не менше:

20 МОм -  в  нормальних умовах застосування;

7 МОм - при температурі оточуючого повітря (40 ( 2) (С і відносній     вологості повітря  93 %.

5  ЕКСПЛУАТАЦІЯ  ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1  До роботи з лічильником допускаються особи, спеціально підго-товлені  для роботи з напругою до 1000 В та  ознайомлені  з  настановою  з експлуатації  на лічильник  ИНЕС.411152.038 РЭ (У1).

5.2  Лічильник придатний до застосування   відразу  після розпакування. Після розпакування провести зовнішній огляд лічильника,  переконатися у відсутності механічних пошкоджень, перевірити наявність пломб.

5.3 Порядок встановлення. Підключення лічильника проводити у                        відповідності із схемою, зображеною на кришці колодки затискачів і на рис.2. Лічильник необхідно  встановлювати  в місцях з умовами  за  п.1.5.

# Випробувальний вивід

Примітка:  Номінальна напруга, що подається  на випробувальний вивід (конт. 13 та 14), дорівнює 12 В (гранична 24 В). Номінальна сила струму для цього виходу – 10 мА (гранична – 30 мА).

Рисунок 2 - Схема підключення  лічильника

## 5.4 Монтаж, демонтаж, розкриття, ремонт, повірку та пломбування  лічильника повинні проводити тільки спеціально уповноважені організації та особи, відповідно до діючих в Україні нормативів і правил що до                               монтажу  електроустаткування  та повірки засобів  вимірювальної  техніки.

## 5.5 Технічне обслуговування  лічильника в місцях встановлення                             полягає в періодичному спостереженні за його роботою та за                         непошкодженістю  корпусу  і  встановлених  на  лічильнику  пломб.

5.6 Лічильник підлягає державній повірці. Повірка лічильника                          виконується при випуску з виробництва, після ремонту та періодично під час експлуатації. Міжповірочний інтервал лічильника складає 16 років.

Повірка  лічильника  повинна  виконуватись  в  обсязі операцій                                      за  ДСТУ ІЕС 6100:2009 на відповідність  ДСТУ ІЕС 62052-11:2012                        та ДСТУ ІЕС 62053-21:2012.

Методика повірки лічильника викладена окремим розділом в               настанові з експлуатації  лічильника  ИНЕС.411152.038 РЭ (У1).

Після повірки корпус лічильника пломбується навішуванням пломби.

# 6  УМОВИ  ЗБЕРIГАННЯ  ТА  ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1 Зберігання лічильника проводити в упаковці підприємства-виробника при температурі оточуючого повітря від 5 до 40 (С та відносній вологості повітря до 80 % при температурі 25 (С.

6.2  Лічильник транспортувати  в закритих  транспортних  засобах будь-якого виду. Граничні умови  транспортування:

- температура  оточуючого повітря від мінус 50 до 70 (С;

- відносна вологість 98 % при температурі 35 (С.

7  РЕСУРС, ТЕРМІН СЛУЖБИ  ТА ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

### 7.1 Середнє напрацювання до відмови, не менше 160000 годин.

Середнє напрацювання до відмови встановлюється для умов  п.1.5.

### 7.2 Середній  термін служби 30 років.

7.3 Виробник гарантує відповідність лічильника вимогам  технічних умов ТУ У 33.2-34952220-001:2010,  ТУ 4228-029-46146329-2000   при            дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання, які наведені в  настанові з експлуатації ИНЕС.411152.038 РЭ (У1) та в даному паспорті.

7.4 Гарантійний термін (термін зберігання і термін експлуатації сумарно)  - 5 років  з дати випуску лічильника  підприємством-виробником.

7.5  Лічильник, у якого виявлено невідповідність вимогам  технічних умов  у   гарантійний  термін  (при  дотриманні  споживачем  умов  експлу-атації за п.7.3), ремонтується або замінюється виробником за власні кошти. Для  гарантійного  ремонту або заміни  лічильник  подається   з  паспортом.

7.6 Виробник подовжує гарантійний термін  на термін виконання гарантійного  ремонту.

7.7 Виробник гарантує відповідність показників безпеки                             лічильника  встановленим  нормам  під  час  повного середнього  терміну  служби   лічильника.

# Text boxes

Г

I(30 mA

+

-

14

13

1

3

6

Н

4

"ФГ"

"0Г"

"0Н"

"ФН"

Лічильник